## 入力１
エックス線遮へい計算書 | [17 empty] | 年 月 日
[10 empty] | 室 名： | [5 empty] | 撮影方法：
装置名：
[XL空気カーマ率] |  |  | 4 | 則第30条第1項第1号に規定されている空気ｶｰﾏ率 | [7 empty] | [実効稼動負荷計算]
| 機器の種類 |  |  |  |  | 管容器からの空気ｶｰﾏ率（mGy/h） | [7 empty] | W= |  |  | ｍA秒/３月間 |  | tw= |  |  |  | h/3月間
1 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（≦50ｋV） |  |  |  |  | 1
2 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（＞50ｋV） |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 最大使用管電圧 |  |  |  |  | kV |  |  | 件/日 |  |  |  | 日/週
3 | 口内法撮影用X線装置（≦125ｋV） |  |  |  |  | 0.25
4 | 上記以外の診断用X線装置 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 最大使用管電流 |  |  | 撮 影 |  | mA × |  |  | 秒 × |  |  |  | 回/人
5 | 1から4に該当しない（根拠書類の提出必要） | [13 empty] | 透 視 |  | mA × |  |  | 分
[遮蔽材密度]
| 遮へい材 | 密度（g/cm3） |  |  | 推奨値（g/cm3） |  |  |  | X空気ｶｰﾏ（表１）= | [5 empty] | μGy/mAs |  | タングステン陽極：０ |  |  |  |  | 0
| 鉛 | 11 |  |  | 11.0※ | [11 empty] | モリブデン 陽極：１
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.1 |  |  | 2.10※ |  |  |  | a百分率（表８）= | [5 empty] | /100 |  | 対向板の厚さ（鉛当量）mmPb
| 鉄 | 7.7 |  |  | 7.70※ | [11 empty] | Dt=
| 石膏 | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  |  | E/Ka（表１０）= | [5 empty] | Sｖ/Gy |  | F照射野ｃｍ２
| ｶﾞﾗｽ | 2.5 |  |  | 2.50※
| 木材 | 0.55 |  |  | 0.55
| ※『放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル2007』 | [7 empty] | [実効線量限度] 管理区域境界、病室：1300μSv/3月間， 居住区域、敷地の境界：250μSv/3月間， 使用室：1000μSv/週間
計算点 |  |  | ｄ１ |  | ｄ２ |  | ｄ３ |  | ｄ４ |  | 施工遮へい材料及び厚さ（mm） |  |  |  |  | Dt | t1/2 | 漏えい実効線量 | [5 empty] | 判定
|  |  |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） | 材質 |  | 密度補正前 |  | 密度補正後
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛 | [6 empty] | Ep
A: | [10 empty] | コンクリート
[11 empty] | 鉄 | [6 empty] | ES
石膏
[11 empty] | ガラス | [6 empty] | EL
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛 | [6 empty] | Ep
B: | [10 empty] | コンクリート
[11 empty] | 鉄 | [6 empty] | ES
石膏
[11 empty] | ガラス | [6 empty] | EL
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛 | [6 empty] | Ep
C: | [10 empty] | コンクリート
[11 empty] | 鉄 | [6 empty] | ES
石膏
[11 empty] | ガラス | [6 empty] | EL
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛 | [6 empty] | Ep
D: | [10 empty] | コンクリート
[11 empty] | 鉄 | [6 empty] | ES
石膏
[11 empty] | ガラス | [6 empty] | EL
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛 | [6 empty] | Ep
E: | [10 empty] | コンクリート
[11 empty] | 鉄 | [6 empty] | ES
石膏
[11 empty] | ガラス | [6 empty] | EL
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛 | [6 empty] | Ep
F: | [10 empty] | コンクリート
[11 empty] | 鉄 | [6 empty] | ES
石膏
[11 empty] | ガラス | [6 empty] | EL
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 居住区域 | [9 empty] | 鉛 | [6 empty] | Ep
:居住区域 | [10 empty] | コンクリート
[11 empty] | 鉄 | [6 empty] | ES
石膏
[11 empty] | ガラス | [6 empty] | EL
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 病室 | [9 empty] | 鉛 | [6 empty] | Ep
:病室 | [10 empty] | コンクリート
[11 empty] | 鉄 | [6 empty] | ES
石膏
[11 empty] | ガラス | [6 empty] | EL
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 敷地の境界 | [9 empty] | 鉛 | [6 empty] | Ep
:敷地の境界 | [10 empty] | コンクリート
[11 empty] | 鉄 | [6 empty] | ES
石膏
[11 empty] | ガラス | [6 empty] | EL
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間

## 表１ (hidden)
表１ エックス線装置の定格管電圧と利用線錐方向に１メートルの距離おける空気カーマ
| 使用管電圧（ｋＶ） | 空気カーマ（マイクログレイ／ミリアンペア毎秒）
2 | 25 | 23.5
3 | 30 | 43.6
4 | 35 | 67.3
5 | 50 | 17.5
6 | 55 | 21.3
7 | 60 | 25.7
8 | 65 | 30.6
9 | 70 | 36
10 | 75 | 41.9
11 | 80 | 48.3
12 | 85 | 55
13 | 90 | 62.1
14 | 95 | 69.4
15 | 100 | 77.1
16 | 105 | 85
17 | 110 | 93.1
18 | 115 | 101
19 | 120 | 110
20 | 125 | 118
21 | 130 | 127
22 | 135 | 135
23 | 140 | 143
24 | 145 | 152
25 | 150 | 160

## 表３ (hidden)
表３ コンクリート中におけるエックス線の空気カーマ透過率
ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 |  |  |  | 定格管電圧（ｋＶｐ）
（mm） | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 0.000163 | 0.000585 | 0.00173 | 0.108 | 0.128 | 0.146 | 0.163 | 0.179 | 0.197 | 0.22 | 0.249 | 0.283 | 0.315 | 0.342 | 0.364 | 0.382 | 0.396 | 0.408 | 0.418 | 0.426 | 0.434 | 0.441 | 0.446 | 0.45
20 | 1.46e-06 | 1.31e-05 | 8.43e-05 | 0.019 | 0.0262 | 0.0345 | 0.0437 | 0.0539 | 0.0653 | 0.0786 | 0.0942 | 0.112 | 0.13 | 0.147 | 0.163 | 0.178 | 0.192 | 0.204 | 0.216 | 0.228 | 0.239 | 0.249 | 0.26 | 0.271
30 | 2.31e-08 | 4.63e-07 | 5.9e-06 | 0.00434 | 0.00691 | 0.0104 | 0.0149 | 0.0205 | 0.0271 | 0.0346 | 0.043 | 0.0521 | 0.0617 | 0.0718 | 0.0822 | 0.0927 | 0.103 | 0.114 | 0.125 | 0.135 | 0.145 | 0.156 | 0.166 | 0.178
40 | 4.31e-10 | 1.84e-08 | 4.53e-07 | 0.00116 | 0.00213 | 0.00366 | 0.00589 | 0.00891 | 0.0127 | 0.0171 | 0.0218 | 0.0267 | 0.0321 | 0.038 | 0.0446 | 0.0519 | 0.0596 | 0.0678 | 0.0762 | 0.0847 | 0.0933 | 0.102 | 0.112 | 0.122
50 | 8.46e-12 | 7.56e-10 | 3.57e-08 | 0.000345 | 0.000731 | 0.00142 | 0.00255 | 0.00422 | 0.00643 | 0.00903 | 0.0118 | 0.0146 | 0.0177 | 0.0213 | 0.0255 | 0.0305 | 0.036 | 0.0421 | 0.0485 | 0.0551 | 0.0619 | 0.0691 | 0.0769 | 0.0857
60 | 1.69e-13 | 3.15e-11 | 2.84e-09 | 0.000111 | 0.000269 | 0.000591 | 0.00118 | 0.00212 | 0.00342 | 0.005 | 0.00665 | 0.00835 | 0.0102 | 0.0124 | 0.0152 | 0.0185 | 0.0225 | 0.0269 | 0.0317 | 0.0368 | 0.042 | 0.0476 | 0.0538 | 0.0608
70 | 3.4e-15 | 1.32e-12 | 2.26e-10 | 3.74e-05 | 0.000105 | 0.00026 | 0.00057 | 0.00111 | 0.00189 | 0.00286 | 0.00388 | 0.00492 | 0.00606 | 0.00745 | 0.00927 | 0.0116 | 0.0143 | 0.0176 | 0.0211 | 0.0249 | 0.0289 | 0.0332 | 0.038 | 0.0435
80 | 6.84e-17 | 5.51e-14 | 1.81e-11 | 1.31e-05 | 4.25e-05 | 0.000118 | 0.000286 | 0.000596 | 0.00107 | 0.00168 | 0.00232 | 0.00296 | 0.00368 | 0.00458 | 0.00578 | 0.00736 | 0.00932 | 0.0117 | 0.0143 | 0.0171 | 0.0201 | 0.0234 | 0.027 | 0.0312
90 | 1.38e-18 | 2.31e-15 | 1.44e-12 | 4.76e-06 | 1.78e-05 | 5.57e-05 | 0.000147 | 0.000328 | 0.00062 | 0.001 | 0.00141 | 0.00182 | 0.00228 | 0.00286 | 0.00367 | 0.00476 | 0.00614 | 0.00782 | 0.00974 | 0.0118 | 0.0141 | 0.0165 | 0.0193 | 0.0225
100 | 2.78e-20 | 9.67e-17 | 1.15e-13 | 1.77e-06 | 7.63e-06 | 2.68e-05 | 7.74e-05 | 0.000184 | 0.000364 | 0.000605 | 0.000864 | 0.00113 | 0.00143 | 0.00181 | 0.00236 | 0.00311 | 0.00409 | 0.0053 | 0.0067 | 0.00823 | 0.00988 | 0.0117 | 0.0138 | 0.0162
110 | 5.6e-22 | 4.05e-18 | 9.18e-15 | 6.67e-07 | 3.33e-06 | 1.32e-05 | 4.14e-05 | 0.000105 | 0.000216 | 0.000369 | 0.000537 | 0.000709 | 0.000904 | 0.00116 | 0.00153 | 0.00205 | 0.00275 | 0.00361 | 0.00463 | 0.00575 | 0.00697 | 0.00834 | 0.00989 | 0.0117
120 | 1.13e-23 | 1.7e-19 | 7.33e-16 | 2.56e-07 | 1.48e-06 | 6.56e-06 | 2.24e-05 | 6.02e-05 | 0.000129 | 0.000227 | 0.000336 | 0.000449 | 0.000578 | 0.000751 | 0.00101 | 0.00137 | 0.00186 | 0.00248 | 0.00321 | 0.00403 | 0.00493 | 0.00594 | 0.0071 | 0.00846
130 | 2.28e-25 | 7.1e-21 | 5.85e-17 | 9.9e-08 | 6.66e-07 | 3.31e-06 | 1.23e-05 | 3.49e-05 | 7.79e-05 | 0.00014 | 0.000211 | 0.000286 | 0.000373 | 0.000489 | 0.000664 | 0.000915 | 0.00126 | 0.0017 | 0.00224 | 0.00284 | 0.0035 | 0.00424 | 0.0051 | 0.00611
140 | 4.59e-27 | 2.97e-22 | 4.67e-18 | 3.87e-08 | 3.02e-07 | 1.69e-06 | 6.79e-06 | 2.04e-05 | 4.72e-05 | 8.72e-05 | 0.000134 | 0.000183 | 0.000241 | 0.00032 | 0.00044 | 0.000616 | 0.00086 | 0.00118 | 0.00156 | 0.002 | 0.00248 | 0.00303 | 0.00366 | 0.00442
150 | 9.26e-29 | 1.25e-23 | 3.73e-19 | 1.52e-08 | 1.38e-07 | 8.67e-07 | 3.78e-06 | 1.2e-05 | 2.87e-05 | 5.44e-05 | 8.48e-05 | 0.000118 | 0.000157 | 0.000211 | 0.000294 | 0.000416 | 0.000589 | 0.000816 | 0.00109 | 0.00141 | 0.00176 | 0.00216 | 0.00263 | 0.00319
160 | 1.87e-30 | 5.21e-25 | 2.98e-20 | 6.03e-09 | 6.38e-08 | 4.48e-07 | 2.11e-06 | 7.05e-06 | 1.75e-05 | 3.4e-05 | 5.4e-05 | 7.62e-05 | 0.000103 | 0.00014 | 0.000197 | 0.000282 | 0.000404 | 0.000566 | 0.000766 | 0.000995 | 0.00125 | 0.00155 | 0.00189 | 0.00231
170 | 3.76e-32 | 2.18e-26 | 2.38e-21 | 2.4e-09 | 2.96e-08 | 2.33e-07 | 1.19e-06 | 4.17e-06 | 1.07e-05 | 2.13e-05 | 3.45e-05 | 4.93e-05 | 6.73e-05 | 9.26e-05 | 0.000132 | 0.000192 | 0.000278 | 0.000394 | 0.000538 | 0.000703 | 0.000891 | 0.00111 | 0.00136 | 0.00167
180 | 7.59e-34 | 9.14e-28 | 1.9e-22 | 9.57e-10 | 1.38e-08 | 1.22e-07 | 6.71e-07 | 2.48e-06 | 6.59e-06 | 1.34e-05 | 2.2e-05 | 3.2e-05 | 4.42e-05 | 6.16e-05 | 8.9e-05 | 0.000131 | 0.000192 | 0.000274 | 0.000378 | 0.000498 | 0.000634 | 0.000792 | 0.000978 | 0.00121
190 | 1.53e-35 | 3.83e-29 | 1.51e-23 | 3.83e-10 | 6.44e-09 | 6.39e-08 | 3.8e-07 | 1.47e-06 | 4.05e-06 | 8.42e-06 | 1.41e-05 | 2.08e-05 | 2.91e-05 | 4.11e-05 | 6.01e-05 | 8.94e-05 | 0.000132 | 0.000191 | 0.000265 | 0.000352 | 0.000451 | 0.000567 | 0.000704 | 0.000872
200 | 3.08e-37 | 1.6e-30 | 1.21e-24 | 1.54e-10 | 3.02e-09 | 3.37e-08 | 2.16e-07 | 8.78e-07 | 2.49e-06 | 5.3e-06 | 9.04e-06 | 1.35e-05 | 1.92e-05 | 2.75e-05 | 4.07e-05 | 6.12e-05 | 9.15e-05 | 0.000133 | 0.000187 | 0.000249 | 0.000321 | 0.000405 | 0.000506 | 0.000631
210 | 6.22e-39 | 6.72e-32 | 9.64e-26 | 6.18e-11 | 1.42e-09 | 1.78e-08 | 1.23e-07 | 5.24e-07 | 1.54e-06 | 3.34e-06 | 5.8e-06 | 8.83e-06 | 1.27e-05 | 1.84e-05 | 2.76e-05 | 4.19e-05 | 6.33e-05 | 9.3e-05 | 0.000131 | 0.000176 | 0.000229 | 0.00029 | 0.000364 | 0.000456
220 | 1.25e-40 | 2.81e-33 | 7.69e-27 | 2.49e-11 | 6.69e-10 | 9.39e-09 | 6.99e-08 | 3.13e-07 | 9.47e-07 | 2.11e-06 | 3.73e-06 | 5.76e-06 | 8.41e-06 | 1.23e-05 | 1.87e-05 | 2.87e-05 | 4.39e-05 | 6.5e-05 | 9.23e-05 | 0.000125 | 0.000163 | 0.000208 | 0.000262 | 0.00033
230 | 2.53e-42 | 1.18e-34 | 6.14e-28 | 1e-11 | 3.16e-10 | 4.98e-09 | 3.99e-08 | 1.87e-07 | 5.84e-07 | 1.33e-06 | 2.39e-06 | 3.76e-06 | 5.57e-06 | 8.27e-06 | 1.27e-05 | 1.97e-05 | 3.04e-05 | 4.54e-05 | 6.5e-05 | 8.85e-05 | 0.000116 | 0.000149 | 0.000188 | 0.000238
240 | 5.1e-44 | 4.93e-36 | 4.9e-29 | 4.05e-12 | 1.49e-10 | 2.64e-09 | 2.28e-08 | 1.12e-07 | 3.61e-07 | 8.39e-07 | 1.54e-06 | 2.46e-06 | 3.69e-06 | 5.56e-06 | 8.63e-06 | 1.36e-05 | 2.11e-05 | 3.17e-05 | 4.58e-05 | 6.27e-05 | 8.25e-05 | 0.000106 | 0.000135 | 0.000172
250 | 1.03e-45 | 2.07e-37 | 3.91e-30 | 1.63e-12 | 7.06e-11 | 1.4e-09 | 1.31e-08 | 6.73e-08 | 2.23e-07 | 5.3e-07 | 9.9e-07 | 1.6e-06 | 2.45e-06 | 3.74e-06 | 5.87e-06 | 9.32e-06 | 1.46e-05 | 2.22e-05 | 3.22e-05 | 4.44e-05 | 5.88e-05 | 7.61e-05 | 9.73e-05 | 0.000125
260 | 2.07e-47 | 8.65e-39 | 3.12e-31 | 6.6e-13 | 3.35e-11 | 7.47e-10 | 7.48e-09 | 4.03e-08 | 1.38e-07 | 3.35e-07 | 6.37e-07 | 1.05e-06 | 1.63e-06 | 2.51e-06 | 4e-06 | 6.41e-06 | 1.01e-05 | 1.55e-05 | 2.27e-05 | 3.14e-05 | 4.18e-05 | 5.44e-05 | 7e-05 | 9.01e-05
270 | 4.18e-49 | 3.62e-40 | 2.49e-32 | 2.67e-13 | 1.59e-11 | 3.98e-10 | 4.29e-09 | 2.42e-08 | 8.52e-08 | 2.12e-07 | 4.1e-07 | 6.87e-07 | 1.08e-06 | 1.69e-06 | 2.72e-06 | 4.41e-06 | 7.04e-06 | 1.09e-05 | 1.6e-05 | 2.23e-05 | 2.98e-05 | 3.9e-05 | 5.04e-05 | 6.51e-05
280 | 8.42e-51 | 1.52e-41 | 1.99e-33 | 1.08e-13 | 7.53e-12 | 2.12e-10 | 2.46e-09 | 1.45e-08 | 5.27e-08 | 1.34e-07 | 2.64e-07 | 4.49e-07 | 7.17e-07 | 1.14e-06 | 1.86e-06 | 3.04e-06 | 4.89e-06 | 7.6e-06 | 1.13e-05 | 1.58e-05 | 2.12e-05 | 2.79e-05 | 3.62e-05 | 4.71e-05
290 | 1.7e-52 | 6.35e-43 | 1.59e-34 | 4.37e-14 | 3.57e-12 | 1.13e-10 | 1.41e-09 | 8.72e-09 | 3.26e-08 | 8.45e-08 | 1.7e-07 | 2.94e-07 | 4.77e-07 | 7.68e-07 | 1.27e-06 | 2.09e-06 | 3.4e-06 | 5.32e-06 | 7.93e-06 | 1.12e-05 | 1.51e-05 | 2e-05 | 2.6e-05 | 3.41e-05
300 | 3.42e-54 | 2.66e-44 | 1.27e-35 | 1.77e-14 | 1.7e-12 | 6.03e-11 | 8.1e-10 | 5.24e-09 | 2.01e-08 | 5.34e-08 | 1.09e-07 | 1.92e-07 | 3.17e-07 | 5.18e-07 | 8.63e-07 | 1.44e-06 | 2.36e-06 | 3.72e-06 | 5.58e-06 | 7.92e-06 | 1.08e-05 | 1.43e-05 | 1.87e-05 | 2.46e-05
350 | 1.14e-62 | 3.43e-51 | 4.11e-41 | 1.93e-16 | 4.12e-14 | 2.63e-12 | 5.07e-11 | 4.1e-10 | 1.83e-09 | 5.39e-09 | 1.21e-08 | 2.32e-08 | 4.13e-08 | 7.23e-08 | 1.28e-07 | 2.24e-07 | 3.82e-07 | 6.25e-07 | 9.69e-07 | 1.41e-06 | 1.97e-06 | 2.68e-06 | 3.6e-06 | 4.87e-06
400 | 3.8e-71 | 4.41e-58 | 1.33e-46 | 2.11e-18 | 1e-15 | 1.15e-13 | 3.19e-12 | 3.22e-11 | 1.66e-10 | 5.45e-10 | 1.34e-09 | 2.8e-09 | 5.39e-09 | 1.01e-08 | 1.9e-08 | 3.49e-08 | 6.2e-08 | 1.05e-07 | 1.68e-07 | 2.53e-07 | 3.61e-07 | 5.04e-07 | 6.94e-07 | 9.61e-07

## 表５ (hidden)
表５ 石膏におけるエックス線の空気カーマ透過率
石膏厚 |  |  |  | 定格管電圧（ｋＶｐ）
（mm） | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0.453 | 0.479 | 0.501 | 0.884 | 0.892 | 0.899 | 0.905 | 0.912 | 0.919 | 0.925 | 0.931 | 0.937 | 0.942 | 0.946 | 0.95 | 0.953 | 0.956 | 0.959 | 0.961 | 0.963 | 0.964 | 0.966 | 0.967 | 0.969
2 | 0.233 | 0.262 | 0.289 | 0.785 | 0.799 | 0.811 | 0.823 | 0.835 | 0.847 | 0.859 | 0.87 | 0.88 | 0.889 | 0.897 | 0.904 | 0.91 | 0.915 | 0.92 | 0.924 | 0.928 | 0.931 | 0.933 | 0.936 | 0.939
3 | 0.13 | 0.156 | 0.182 | 0.701 | 0.719 | 0.736 | 0.752 | 0.768 | 0.784 | 0.8 | 0.814 | 0.828 | 0.841 | 0.852 | 0.862 | 0.87 | 0.877 | 0.884 | 0.89 | 0.895 | 0.899 | 0.903 | 0.907 | 0.91
4 | 0.078 | 0.0994 | 0.122 | 0.628 | 0.65 | 0.67 | 0.689 | 0.709 | 0.728 | 0.747 | 0.765 | 0.782 | 0.797 | 0.81 | 0.822 | 0.833 | 0.842 | 0.85 | 0.857 | 0.864 | 0.869 | 0.874 | 0.879 | 0.884
5 | 0.049 | 0.0663 | 0.0856 | 0.565 | 0.589 | 0.612 | 0.634 | 0.656 | 0.678 | 0.699 | 0.72 | 0.739 | 0.756 | 0.772 | 0.786 | 0.798 | 0.809 | 0.819 | 0.827 | 0.834 | 0.841 | 0.847 | 0.853 | 0.858
6 | 0.032 | 0.0459 | 0.0622 | 0.51 | 0.536 | 0.561 | 0.585 | 0.609 | 0.633 | 0.657 | 0.679 | 0.7 | 0.719 | 0.736 | 0.752 | 0.766 | 0.778 | 0.789 | 0.798 | 0.806 | 0.814 | 0.821 | 0.827 | 0.834
7 | 0.0216 | 0.0327 | 0.0465 | 0.462 | 0.489 | 0.516 | 0.541 | 0.567 | 0.592 | 0.618 | 0.641 | 0.664 | 0.685 | 0.703 | 0.721 | 0.736 | 0.749 | 0.761 | 0.771 | 0.78 | 0.788 | 0.796 | 0.803 | 0.81
8 | 0.0149 | 0.0239 | 0.0356 | 0.419 | 0.448 | 0.475 | 0.502 | 0.529 | 0.556 | 0.582 | 0.607 | 0.631 | 0.653 | 0.673 | 0.691 | 0.707 | 0.721 | 0.734 | 0.745 | 0.755 | 0.764 | 0.772 | 0.78 | 0.788
9 | 0.0106 | 0.0178 | 0.0277 | 0.382 | 0.411 | 0.439 | 0.467 | 0.495 | 0.522 | 0.55 | 0.576 | 0.6 | 0.624 | 0.644 | 0.664 | 0.68 | 0.695 | 0.709 | 0.721 | 0.732 | 0.741 | 0.75 | 0.759 | 0.767
10 | 0.00761 | 0.0135 | 0.0219 | 0.349 | 0.378 | 0.407 | 0.435 | 0.464 | 0.492 | 0.52 | 0.547 | 0.572 | 0.596 | 0.618 | 0.638 | 0.655 | 0.671 | 0.686 | 0.698 | 0.709 | 0.719 | 0.729 | 0.738 | 0.747
11 | 0.00557 | 0.0104 | 0.0176 | 0.319 | 0.349 | 0.378 | 0.407 | 0.435 | 0.464 | 0.493 | 0.52 | 0.546 | 0.57 | 0.593 | 0.613 | 0.632 | 0.648 | 0.663 | 0.676 | 0.688 | 0.698 | 0.708 | 0.718 | 0.727
12 | 0.00413 | 0.00808 | 0.0143 | 0.293 | 0.322 | 0.351 | 0.38 | 0.41 | 0.439 | 0.468 | 0.495 | 0.522 | 0.547 | 0.569 | 0.59 | 0.609 | 0.626 | 0.642 | 0.655 | 0.668 | 0.679 | 0.689 | 0.699 | 0.708
13 | 0.0031 | 0.00636 | 0.0117 | 0.269 | 0.298 | 0.327 | 0.356 | 0.386 | 0.415 | 0.444 | 0.472 | 0.499 | 0.524 | 0.547 | 0.569 | 0.588 | 0.606 | 0.622 | 0.636 | 0.648 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69
14 | 0.00235 | 0.00506 | 0.00967 | 0.248 | 0.276 | 0.305 | 0.335 | 0.364 | 0.394 | 0.423 | 0.451 | 0.478 | 0.503 | 0.527 | 0.549 | 0.568 | 0.586 | 0.603 | 0.617 | 0.63 | 0.641 | 0.652 | 0.663 | 0.673
15 | 0.0018 | 0.00406 | 0.00806 | 0.228 | 0.257 | 0.286 | 0.315 | 0.344 | 0.374 | 0.403 | 0.431 | 0.458 | 0.483 | 0.507 | 0.529 | 0.549 | 0.567 | 0.584 | 0.599 | 0.612 | 0.624 | 0.635 | 0.646 | 0.657
16 | 0.00139 | 0.00328 | 0.00676 | 0.211 | 0.239 | 0.267 | 0.296 | 0.326 | 0.355 | 0.384 | 0.412 | 0.439 | 0.465 | 0.489 | 0.511 | 0.531 | 0.55 | 0.567 | 0.582 | 0.595 | 0.607 | 0.619 | 0.63 | 0.641
17 | 0.00108 | 0.00266 | 0.0057 | 0.195 | 0.223 | 0.251 | 0.279 | 0.308 | 0.338 | 0.367 | 0.394 | 0.421 | 0.447 | 0.471 | 0.494 | 0.514 | 0.533 | 0.55 | 0.565 | 0.579 | 0.591 | 0.603 | 0.614 | 0.626
18 | 0.000849 | 0.00218 | 0.00484 | 0.181 | 0.208 | 0.235 | 0.264 | 0.293 | 0.322 | 0.35 | 0.378 | 0.405 | 0.431 | 0.455 | 0.477 | 0.498 | 0.517 | 0.534 | 0.55 | 0.563 | 0.576 | 0.588 | 0.6 | 0.611
19 | 0.00067 | 0.00179 | 0.00413 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.249 | 0.278 | 0.307 | 0.335 | 0.363 | 0.389 | 0.415 | 0.439 | 0.462 | 0.482 | 0.501 | 0.519 | 0.534 | 0.549 | 0.561 | 0.573 | 0.585 | 0.597
20 | 0.000531 | 0.00148 | 0.00354 | 0.156 | 0.181 | 0.208 | 0.236 | 0.264 | 0.293 | 0.321 | 0.348 | 0.375 | 0.4 | 0.424 | 0.447 | 0.468 | 0.487 | 0.505 | 0.52 | 0.534 | 0.547 | 0.559 | 0.571 | 0.583
21 | 0.000423 | 0.00123 | 0.00304 | 0.145 | 0.17 | 0.196 | 0.223 | 0.251 | 0.279 | 0.307 | 0.334 | 0.361 | 0.386 | 0.41 | 0.433 | 0.454 | 0.473 | 0.491 | 0.506 | 0.521 | 0.534 | 0.546 | 0.558 | 0.57
22 | 0.000339 | 0.00103 | 0.00263 | 0.135 | 0.159 | 0.185 | 0.212 | 0.239 | 0.267 | 0.295 | 0.322 | 0.348 | 0.373 | 0.397 | 0.419 | 0.44 | 0.459 | 0.477 | 0.493 | 0.507 | 0.521 | 0.533 | 0.545 | 0.557
23 | 0.000272 | 0.000861 | 0.00228 | 0.126 | 0.15 | 0.175 | 0.201 | 0.228 | 0.256 | 0.283 | 0.309 | 0.335 | 0.36 | 0.384 | 0.407 | 0.427 | 0.446 | 0.464 | 0.48 | 0.495 | 0.508 | 0.52 | 0.533 | 0.545
24 | 0.00022 | 0.000723 | 0.00198 | 0.118 | 0.141 | 0.165 | 0.191 | 0.218 | 0.245 | 0.272 | 0.298 | 0.324 | 0.348 | 0.372 | 0.394 | 0.415 | 0.434 | 0.452 | 0.468 | 0.483 | 0.496 | 0.508 | 0.521 | 0.533
25 | 0.000178 | 0.000609 | 0.00173 | 0.11 | 0.132 | 0.156 | 0.182 | 0.208 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | 0.312 | 0.337 | 0.36 | 0.383 | 0.403 | 0.422 | 0.44 | 0.456 | 0.471 | 0.484 | 0.497 | 0.509 | 0.521
26 | 0.000144 | 0.000515 | 0.00151 | 0.103 | 0.124 | 0.148 | 0.173 | 0.199 | 0.225 | 0.251 | 0.277 | 0.302 | 0.326 | 0.349 | 0.371 | 0.392 | 0.411 | 0.429 | 0.445 | 0.46 | 0.473 | 0.485 | 0.498 | 0.51
27 | 0.000118 | 0.000437 | 0.00132 | 0.0965 | 0.117 | 0.14 | 0.165 | 0.19 | 0.216 | 0.242 | 0.267 | 0.292 | 0.316 | 0.339 | 0.361 | 0.381 | 0.4 | 0.418 | 0.434 | 0.449 | 0.462 | 0.475 | 0.487 | 0.5
28 | 9.62e-05 | 0.000371 | 0.00116 | 0.0904 | 0.111 | 0.133 | 0.157 | 0.182 | 0.207 | 0.233 | 0.258 | 0.282 | 0.306 | 0.329 | 0.35 | 0.371 | 0.39 | 0.408 | 0.424 | 0.438 | 0.451 | 0.464 | 0.477 | 0.489
29 | 7.89e-05 | 0.000316 | 0.00102 | 0.0848 | 0.104 | 0.126 | 0.15 | 0.174 | 0.199 | 0.224 | 0.249 | 0.273 | 0.296 | 0.319 | 0.341 | 0.361 | 0.38 | 0.398 | 0.413 | 0.428 | 0.441 | 0.454 | 0.467 | 0.479
30 | 6.48e-05 | 0.00027 | 0.000902 | 0.0796 | 0.0985 | 0.12 | 0.143 | 0.167 | 0.191 | 0.216 | 0.24 | 0.264 | 0.287 | 0.31 | 0.331 | 0.351 | 0.37 | 0.388 | 0.404 | 0.418 | 0.431 | 0.444 | 0.457 | 0.469
35 | 2.5e-05 | 0.000126 | 0.000495 | 0.0587 | 0.0747 | 0.0933 | 0.114 | 0.136 | 0.158 | 0.181 | 0.204 | 0.226 | 0.248 | 0.269 | 0.289 | 0.308 | 0.327 | 0.344 | 0.359 | 0.374 | 0.387 | 0.4 | 0.412 | 0.425
40 | 1e-05 | 6.11e-05 | 0.000281 | 0.0439 | 0.0576 | 0.0738 | 0.0922 | 0.112 | 0.133 | 0.153 | 0.174 | 0.195 | 0.215 | 0.235 | 0.254 | 0.273 | 0.29 | 0.307 | 0.322 | 0.336 | 0.349 | 0.361 | 0.373 | 0.386

## 表７ (hidden)
表７ 木材におけるエックス線の空気カーマ透過率
木材厚 |  |  |  | 定格管電圧（ｋＶｐ）
（mm） | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 0.532 | 0.559 | 0.583 | 0.883 | 0.892 | 0.901 | 0.908 | 0.913 | 0.916 | 0.916 | 0.917 | 0.917 | 0.919 | 0.922 | 0.926 | 0.931 | 0.937 | 0.943 | 0.947 | 0.951 | 0.955 | 0.957 | 0.958 | 0.958
20 | 0.296 | 0.33 | 0.361 | 0.781 | 0.797 | 0.813 | 0.826 | 0.835 | 0.839 | 0.84 | 0.841 | 0.843 | 0.846 | 0.851 | 0.859 | 0.868 | 0.878 | 0.888 | 0.897 | 0.904 | 0.911 | 0.915 | 0.916 | 0.916
30 | 0.171 | 0.203 | 0.234 | 0.692 | 0.713 | 0.734 | 0.751 | 0.763 | 0.769 | 0.771 | 0.772 | 0.774 | 0.779 | 0.786 | 0.797 | 0.809 | 0.823 | 0.836 | 0.848 | 0.859 | 0.867 | 0.873 | 0.876 | 0.876
40 | 0.102 | 0.129 | 0.157 | 0.614 | 0.639 | 0.663 | 0.684 | 0.698 | 0.705 | 0.708 | 0.71 | 0.712 | 0.718 | 0.726 | 0.739 | 0.754 | 0.771 | 0.787 | 0.802 | 0.815 | 0.826 | 0.833 | 0.836 | 0.836
50 | 0.0626 | 0.0842 | 0.108 | 0.546 | 0.573 | 0.6 | 0.623 | 0.639 | 0.647 | 0.65 | 0.652 | 0.656 | 0.662 | 0.672 | 0.686 | 0.703 | 0.722 | 0.741 | 0.758 | 0.773 | 0.785 | 0.793 | 0.798 | 0.797
60 | 0.0393 | 0.0563 | 0.0764 | 0.486 | 0.515 | 0.543 | 0.568 | 0.585 | 0.594 | 0.598 | 0.6 | 0.604 | 0.611 | 0.622 | 0.637 | 0.656 | 0.676 | 0.696 | 0.715 | 0.732 | 0.746 | 0.755 | 0.76 | 0.76
70 | 0.0252 | 0.0384 | 0.0549 | 0.434 | 0.463 | 0.492 | 0.517 | 0.535 | 0.545 | 0.549 | 0.552 | 0.557 | 0.564 | 0.576 | 0.592 | 0.612 | 0.633 | 0.655 | 0.675 | 0.693 | 0.708 | 0.718 | 0.723 | 0.724
80 | 0.0164 | 0.0267 | 0.0401 | 0.387 | 0.416 | 0.446 | 0.472 | 0.49 | 0.5 | 0.505 | 0.509 | 0.513 | 0.521 | 0.533 | 0.55 | 0.571 | 0.593 | 0.615 | 0.637 | 0.656 | 0.671 | 0.682 | 0.688 | 0.689
90 | 0.0109 | 0.0188 | 0.0297 | 0.345 | 0.374 | 0.404 | 0.43 | 0.449 | 0.46 | 0.465 | 0.469 | 0.474 | 0.482 | 0.494 | 0.511 | 0.532 | 0.555 | 0.578 | 0.6 | 0.62 | 0.636 | 0.648 | 0.654 | 0.655
100 | 0.00733 | 0.0134 | 0.0223 | 0.309 | 0.337 | 0.366 | 0.392 | 0.411 | 0.422 | 0.428 | 0.432 | 0.437 | 0.445 | 0.458 | 0.475 | 0.497 | 0.52 | 0.543 | 0.566 | 0.586 | 0.602 | 0.614 | 0.621 | 0.622
110 | 0.00499 | 0.00964 | 0.0168 | 0.276 | 0.304 | 0.332 | 0.358 | 0.377 | 0.388 | 0.394 | 0.398 | 0.404 | 0.412 | 0.425 | 0.442 | 0.463 | 0.486 | 0.51 | 0.533 | 0.553 | 0.57 | 0.582 | 0.589 | 0.591
120 | 0.00344 | 0.00701 | 0.0129 | 0.247 | 0.274 | 0.302 | 0.327 | 0.346 | 0.357 | 0.363 | 0.367 | 0.373 | 0.381 | 0.394 | 0.411 | 0.432 | 0.455 | 0.479 | 0.502 | 0.522 | 0.539 | 0.552 | 0.559 | 0.56
130 | 0.00239 | 0.00515 | 0.00988 | 0.221 | 0.247 | 0.274 | 0.298 | 0.317 | 0.328 | 0.334 | 0.339 | 0.345 | 0.353 | 0.365 | 0.382 | 0.403 | 0.426 | 0.449 | 0.472 | 0.492 | 0.509 | 0.522 | 0.53 | 0.531
140 | 0.00168 | 0.00381 | 0.00765 | 0.198 | 0.222 | 0.248 | 0.272 | 0.29 | 0.302 | 0.308 | 0.313 | 0.319 | 0.327 | 0.339 | 0.356 | 0.376 | 0.399 | 0.422 | 0.444 | 0.464 | 0.481 | 0.494 | 0.502 | 0.504
150 | 0.00119 | 0.00284 | 0.00596 | 0.177 | 0.201 | 0.226 | 0.249 | 0.266 | 0.277 | 0.284 | 0.289 | 0.295 | 0.303 | 0.315 | 0.331 | 0.351 | 0.373 | 0.396 | 0.418 | 0.438 | 0.454 | 0.467 | 0.475 | 0.477
160 | 0.000849 | 0.00213 | 0.00466 | 0.159 | 0.181 | 0.205 | 0.227 | 0.244 | 0.255 | 0.262 | 0.267 | 0.272 | 0.281 | 0.292 | 0.308 | 0.328 | 0.349 | 0.371 | 0.393 | 0.412 | 0.429 | 0.442 | 0.45 | 0.452
170 | 0.000611 | 0.0016 | 0.00367 | 0.142 | 0.163 | 0.186 | 0.207 | 0.224 | 0.235 | 0.241 | 0.246 | 0.252 | 0.26 | 0.271 | 0.287 | 0.306 | 0.326 | 0.348 | 0.369 | 0.388 | 0.405 | 0.417 | 0.425 | 0.428
180 | 0.000442 | 0.00121 | 0.0029 | 0.127 | 0.147 | 0.169 | 0.189 | 0.206 | 0.216 | 0.222 | 0.227 | 0.233 | 0.241 | 0.252 | 0.267 | 0.285 | 0.305 | 0.326 | 0.347 | 0.366 | 0.382 | 0.394 | 0.402 | 0.405
190 | 0.000322 | 0.000923 | 0.0023 | 0.114 | 0.133 | 0.154 | 0.173 | 0.189 | 0.199 | 0.205 | 0.21 | 0.216 | 0.223 | 0.234 | 0.249 | 0.266 | 0.286 | 0.306 | 0.326 | 0.344 | 0.36 | 0.372 | 0.38 | 0.383
200 | 0.000236 | 0.000706 | 0.00183 | 0.102 | 0.12 | 0.14 | 0.158 | 0.173 | 0.183 | 0.189 | 0.194 | 0.2 | 0.207 | 0.217 | 0.232 | 0.248 | 0.267 | 0.287 | 0.306 | 0.324 | 0.339 | 0.351 | 0.359 | 0.362
210 | 0.000173 | 0.000541 | 0.00146 | 0.0919 | 0.108 | 0.127 | 0.144 | 0.159 | 0.168 | 0.174 | 0.18 | 0.185 | 0.192 | 0.202 | 0.216 | 0.232 | 0.25 | 0.269 | 0.287 | 0.305 | 0.319 | 0.331 | 0.339 | 0.342
220 | 0.000128 | 0.000417 | 0.00117 | 0.0824 | 0.098 | 0.115 | 0.132 | 0.146 | 0.155 | 0.161 | 0.166 | 0.171 | 0.178 | 0.188 | 0.201 | 0.216 | 0.234 | 0.252 | 0.27 | 0.286 | 0.301 | 0.312 | 0.32 | 0.323
230 | 9.52e-05 | 0.000322 | 0.000937 | 0.074 | 0.0885 | 0.105 | 0.121 | 0.134 | 0.143 | 0.149 | 0.153 | 0.159 | 0.165 | 0.175 | 0.187 | 0.202 | 0.218 | 0.236 | 0.253 | 0.269 | 0.283 | 0.294 | 0.302 | 0.305
240 | 7.1e-05 | 0.000249 | 0.000754 | 0.0664 | 0.0799 | 0.0952 | 0.11 | 0.123 | 0.131 | 0.137 | 0.142 | 0.147 | 0.153 | 0.162 | 0.174 | 0.188 | 0.204 | 0.221 | 0.238 | 0.253 | 0.267 | 0.277 | 0.285 | 0.288
250 | 5.32e-05 | 0.000194 | 0.000608 | 0.0595 | 0.0722 | 0.0865 | 0.101 | 0.112 | 0.121 | 0.126 | 0.131 | 0.136 | 0.142 | 0.151 | 0.162 | 0.176 | 0.191 | 0.207 | 0.223 | 0.238 | 0.251 | 0.261 | 0.269 | 0.272
260 | 4e-05 | 0.000151 | 0.000491 | 0.0534 | 0.0652 | 0.0786 | 0.0919 | 0.103 | 0.111 | 0.117 | 0.121 | 0.126 | 0.132 | 0.14 | 0.151 | 0.164 | 0.179 | 0.194 | 0.209 | 0.223 | 0.236 | 0.246 | 0.253 | 0.257
270 | 3.01e-05 | 0.000118 | 0.000397 | 0.048 | 0.0589 | 0.0715 | 0.084 | 0.0947 | 0.102 | 0.108 | 0.112 | 0.117 | 0.123 | 0.13 | 0.141 | 0.153 | 0.167 | 0.181 | 0.196 | 0.21 | 0.222 | 0.232 | 0.239 | 0.242
280 | 2.28e-05 | 9.2e-05 | 0.000322 | 0.043 | 0.0532 | 0.065 | 0.0768 | 0.087 | 0.0942 | 0.0995 | 0.104 | 0.108 | 0.114 | 0.121 | 0.131 | 0.143 | 0.156 | 0.17 | 0.184 | 0.197 | 0.209 | 0.219 | 0.225 | 0.229
290 | 1.73e-05 | 7.21e-05 | 0.000261 | 0.0386 | 0.0481 | 0.059 | 0.0702 | 0.0798 | 0.0868 | 0.0918 | 0.096 | 0.1 | 0.106 | 0.113 | 0.122 | 0.133 | 0.146 | 0.159 | 0.172 | 0.185 | 0.196 | 0.206 | 0.212 | 0.216
300 | 1.32e-05 | 5.66e-05 | 0.000212 | 0.0347 | 0.0434 | 0.0537 | 0.0641 | 0.0733 | 0.0799 | 0.0848 | 0.0888 | 0.093 | 0.0981 | 0.105 | 0.114 | 0.124 | 0.136 | 0.149 | 0.162 | 0.174 | 0.185 | 0.194 | 0.2 | 0.203
350 | 3.47e-06 | 1.73e-05 | 7.67e-05 | 0.0202 | 0.0262 | 0.0333 | 0.0409 | 0.0477 | 0.0529 | 0.0569 | 0.0603 | 0.0636 | 0.0677 | 0.0728 | 0.0799 | 0.088 | 0.0972 | 0.107 | 0.117 | 0.127 | 0.136 | 0.143 | 0.148 | 0.152
400 | 9.62e-07 | 5.42e-06 | 2.83e-05 | 0.0118 | 0.0158 | 0.0207 | 0.0261 | 0.0311 | 0.0351 | 0.0383 | 0.0409 | 0.0436 | 0.0468 | 0.0506 | 0.0561 | 0.0622 | 0.0692 | 0.0766 | 0.0845 | 0.092 | 0.0993 | 0.105 | 0.11 | 0.113

## 入力2
エックス線遮へい計算書 | [17 empty] | 年 月 日
[10 empty] | 室 名： | [5 empty] | 撮影方法：
装置名：
[XL空気カーマ率] |  |  | 4 | 則第30条第1項第1号に規定されている空気ｶｰﾏ率 | [7 empty] | [実効稼動負荷計算]
| 機器の種類 |  |  |  |  | 管容器からの空気ｶｰﾏ率（mGy/h） | [7 empty] | W= |  |  | ｍA秒/３月間 |  | tw= |  |  |  | h/3月間
1 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（≦50ｋV） |  |  |  |  | 1
2 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（＞50ｋV） |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 最大使用管電圧 |  |  |  |  | kV |  |  | 件/日 |  |  |  | 日/週
3 | 口内法撮影用X線装置（≦125ｋV） |  |  |  |  | 0.25
4 | 上記以外の診断用X線装置 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 最大使用管電流 |  |  | 撮 影 |  | mA × |  |  | 秒 × |  |  |  | 回/人
5 | 1から4に該当しない（根拠書類の提出必要） | [13 empty] | 透 視 |  | mA × |  |  | 分
[遮蔽材密度]
| 遮へい材 | 密度（g/cm3） |  |  | 推奨値（g/cm3） |  |  |  | X空気ｶｰﾏ（表１）= | [5 empty] | μGy/mAs |  | タングステン陽極：０ |  |  |  |  | 0
| 鉛 | 11 |  |  | 11.0※ | [11 empty] | モリブデン 陽極：１
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.1 |  |  | 2.10※ |  |  |  | a百分率（表８）= | [5 empty] | /100 |  | 対向板の厚さ（鉛当量）mmPb
| 鉄 | 7.7 |  |  | 7.70※ | [11 empty] | Dt=
| 石膏 | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  |  | E/Ka（表１０）= | [5 empty] | Sｖ/Gy |  | F照射野ｃｍ２
| ｶﾞﾗｽ | 2.5 |  |  | 2.50※
| 木材 | 0.55 |  |  | 0.55
| ※『放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル2007』 | [7 empty] | [実効線量限度] 管理区域境界、病室：1300μSv/3月間， 居住区域、敷地の境界：250μSv/3月間， 使用室：1000μSv/週間
計算点 |  |  | ｄ１ |  | ｄ２ |  | ｄ３ |  | ｄ４ |  | 施工遮へい材料及び厚さ（mm） |  |  |  |  | Dt | t1/2 | 漏えい実効線量 | [5 empty] | 判定
|  |  |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） | 材質 |  | 密度補正前 |  | 密度補正後
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
A: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
B: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
C: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
D: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
E: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
F: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 居住区域 | [9 empty] | 鉛
:居住区域 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 病室 | [9 empty] | 鉛
:病室 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 敷地の境界 | [9 empty] | 鉛
:敷地の境界 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間

## 入力3
エックス線遮へい計算書 | [17 empty] | 年 月 日
[10 empty] | 室 名： | [5 empty] | 撮影方法：
装置名：
[XL空気カーマ率] |  |  | 4 | 則第30条第1項第1号に規定されている空気ｶｰﾏ率 | [7 empty] | [実効稼動負荷計算]
| 機器の種類 |  |  |  |  | 管容器からの空気ｶｰﾏ率（mGy/h） | [7 empty] | W= |  |  | ｍA秒/３月間 |  | tw= |  |  |  | h/3月間
1 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（≦50ｋV） |  |  |  |  | 1
2 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（＞50ｋV） |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 最大使用管電圧 |  |  |  |  | kV |  |  | 件/日 |  |  |  | 日/週
3 | 口内法撮影用X線装置（≦125ｋV） |  |  |  |  | 0.25
4 | 上記以外の診断用X線装置 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 最大使用管電流 |  |  | 撮 影 |  | mA × |  |  | 秒 × |  |  |  | 回/人
5 | 1から4に該当しない（根拠書類の提出必要） | [13 empty] | 透 視 |  | mA × |  |  | 分
[遮蔽材密度]
| 遮へい材 | 密度（g/cm3） |  |  | 推奨値（g/cm3） |  |  |  | X空気ｶｰﾏ（表１）= | [5 empty] | μGy/mAs |  | タングステン陽極：０ |  |  |  |  | 0
| 鉛 | 11 |  |  | 11.0※ | [11 empty] | モリブデン 陽極：１
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.1 |  |  | 2.10※ |  |  |  | a百分率（表８）= | [5 empty] | /100 |  | 対向板の厚さ（鉛当量）mmPb
| 鉄 | 7.7 |  |  | 7.70※ | [11 empty] | Dt=
| 石膏 | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  |  | E/Ka（表１０）= | [5 empty] | Sｖ/Gy |  | F照射野ｃｍ２
| ｶﾞﾗｽ | 2.5 |  |  | 2.50※
| 木材 | 0.55 |  |  | 0.55
| ※『放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル2007』 | [7 empty] | [実効線量限度] 管理区域境界、病室：1300μSv/3月間， 居住区域、敷地の境界：250μSv/3月間， 使用室：1000μSv/週間
計算点 |  |  | ｄ１ |  | ｄ２ |  | ｄ３ |  | ｄ４ |  | 施工遮へい材料及び厚さ（mm） |  |  |  |  | Dt | t1/2 | 漏えい実効線量 | [5 empty] | 判定
|  |  |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） | 材質 |  | 密度補正前 |  | 密度補正後
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
A: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
B: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
C: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
D: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
E: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
F: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 居住区域 | [9 empty] | 鉛
:居住区域 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 病室 | [9 empty] | 鉛
:病室 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 敷地の境界 | [9 empty] | 鉛
:敷地の境界 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間

## 入力4
エックス線遮へい計算書 | [17 empty] | 年 月 日
[10 empty] | 室 名： | [5 empty] | 撮影方法：
装置名：
[XL空気カーマ率] |  |  | 4 | 則第30条第1項第1号に規定されている空気ｶｰﾏ率 | [7 empty] | [実効稼動負荷計算]
| 機器の種類 |  |  |  |  | 管容器からの空気ｶｰﾏ率（mGy/h） | [7 empty] | W= |  |  | ｍA秒/３月間 |  | tw= |  |  |  | h/3月間
1 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（≦50ｋV） |  |  |  |  | 1
2 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（＞50ｋV） |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 最大使用管電圧 |  |  |  |  | kV |  |  | 件/日 |  |  |  | 日/週
3 | 口内法撮影用X線装置（≦125ｋV） |  |  |  |  | 0.25
4 | 上記以外の診断用X線装置 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 最大使用管電流 |  |  | 撮 影 |  | mA × |  |  | 秒 × |  |  |  | 回/人
5 | 1から4に該当しない（根拠書類の提出必要） | [13 empty] | 透 視 |  | mA × |  |  | 分
[遮蔽材密度]
| 遮へい材 | 密度（g/cm3） |  |  | 推奨値（g/cm3） |  |  |  | X空気ｶｰﾏ（表１）= | [5 empty] | μGy/mAs |  | タングステン陽極：０ |  |  |  |  | 0
| 鉛 | 11 |  |  | 11.0※ | [11 empty] | モリブデン 陽極：１
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.1 |  |  | 2.10※ |  |  |  | a百分率（表８）= | [5 empty] | /100 |  | 対向板の厚さ（鉛当量）mmPb
| 鉄 | 7.7 |  |  | 7.70※ | [11 empty] | Dt=
| 石膏 | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  |  | E/Ka（表１０）= | [5 empty] | Sｖ/Gy |  | F照射野ｃｍ２
| ｶﾞﾗｽ | 2.5 |  |  | 2.50※
| 木材 | 0.55 |  |  | 0.55
| ※『放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル2007』 | [7 empty] | [実効線量限度] 管理区域境界、病室：1300μSv/3月間， 居住区域、敷地の境界：250μSv/3月間， 使用室：1000μSv/週間
計算点 |  |  | ｄ１ |  | ｄ２ |  | ｄ３ |  | ｄ４ |  | 施工遮へい材料及び厚さ（mm） |  |  |  |  | Dt | t1/2 | 漏えい実効線量 | [5 empty] | 判定
|  |  |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） | 材質 |  | 密度補正前 |  | 密度補正後
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
A: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
B: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
C: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
D: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
E: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
F: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 居住区域 | [9 empty] | 鉛
:居住区域 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 病室 | [9 empty] | 鉛
:病室 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 敷地の境界 | [9 empty] | 鉛
:敷地の境界 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間

## 入力5
エックス線遮へい計算書 | [17 empty] | 年 月 日
[10 empty] | 室 名： | [5 empty] | 撮影方法：
装置名：
[XL空気カーマ率] |  |  | 4 | 則第30条第1項第1号に規定されている空気ｶｰﾏ率 | [7 empty] | [実効稼動負荷計算]
| 機器の種類 |  |  |  |  | 管容器からの空気ｶｰﾏ率（mGy/h） | [7 empty] | W= |  |  | ｍA秒/３月間 |  | tw= |  |  |  | h/3月間
1 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（≦50ｋV） |  |  |  |  | 1
2 | 治療用ｴｯｸｽ線装置（＞50ｋV） |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 最大使用管電圧 |  |  |  |  | kV |  |  | 件/日 |  |  |  | 日/週
3 | 口内法撮影用X線装置（≦125ｋV） |  |  |  |  | 0.25
4 | 上記以外の診断用X線装置 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 最大使用管電流 |  |  | 撮 影 |  | mA × |  |  | 秒 × |  |  |  | 回/人
5 | 1から4に該当しない（根拠書類の提出必要） | [13 empty] | 透 視 |  | mA × |  |  | 分
[遮蔽材密度]
| 遮へい材 | 密度（g/cm3） |  |  | 推奨値（g/cm3） |  |  |  | X空気ｶｰﾏ（表１）= | [5 empty] | μGy/mAs |  | タングステン陽極：０ |  |  |  |  | 0
| 鉛 | 11 |  |  | 11.0※ | [11 empty] | モリブデン 陽極：１
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2.1 |  |  | 2.10※ |  |  |  | a百分率（表８）= | [5 empty] | /100 |  | 対向板の厚さ（鉛当量）mmPb
| 鉄 | 7.7 |  |  | 7.70※ | [11 empty] | Dt=
| 石膏 | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  |  | E/Ka（表１０）= | [5 empty] | Sｖ/Gy |  | F照射野ｃｍ２
| ｶﾞﾗｽ | 2.5 |  |  | 2.50※
| 木材 | 0.55 |  |  | 0.55
| ※『放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル2007』 | [7 empty] | [実効線量限度] 管理区域境界、病室：1300μSv/3月間， 居住区域、敷地の境界：250μSv/3月間， 使用室：1000μSv/週間
計算点 |  |  | ｄ１ |  | ｄ２ |  | ｄ３ |  | ｄ４ |  | 施工遮へい材料及び厚さ（mm） |  |  |  |  | Dt | t1/2 | 漏えい実効線量 | [5 empty] | 判定
|  |  |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） |  | （ｍ） | 材質 |  | 密度補正前 |  | 密度補正後
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
A: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
B: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
C: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
D: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
E: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 管理区域境界 | [9 empty] | 鉛
F: | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 居住区域 | [9 empty] | 鉛
:居住区域 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 病室 | [9 empty] | 鉛
:病室 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間
区分 | 敷地の境界 | [9 empty] | 鉛
:敷地の境界 | [10 empty] | コンクリート
鉄
石膏
ガラス
[11 empty] | 木材 | [9 empty] | μSv/3月間

## まとめ
エックス線診療室しゃへい計算結果
年 月 日
室名：
| 装置名 | 漏洩線量 合計 | 実効線量限度 | 判定
撮影方法
A | 管理区域境界
A:
μSv/3月間
B | 管理区域境界
B:
μSv/3月間
C | 管理区域境界
C:
μSv/3月間
D | 管理区域境界
D:
μSv/3月間
E | 管理区域境界
E:
μSv/3月間
F | 管理区域境界
F:
μSv/3月間
居住区域 | 居住区域
:居住区域
μSv/3月間
病室 | 病室
:病室
μSv/3月間
敷地境界 | 敷地の境界
:敷地の境界
μSv/3月間
[実効線量限度] 管理区域境界、病室：1300μSv/3月間， 居住区域、敷地の境界：250μSv/3月間， 使用室：1000μSv/週間